启东市残疾人联合会裂隙灯显微镜采购项目

询价公告

启东残疾人联合会根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市残疾人联合会裂隙灯显微镜采购项目进行询价采购。

一、采购货物清单：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裂隙灯显微镜 | 显微镜系统 ★光学分辨率：2700·N线对（200线对） 显微镜类型：伽利略平行夹角式 变倍方式：非连续5级转鼓变倍式 放大倍率：6.3X、10X、16X、25X、40X 目镜倍率：12.5倍 目镜夹角：10° 瞳距调节范围：52~80mm ★屈光度调节：-8D~+8D 视场直径：36.2mm（6.3X）、22.3mm（10X）、14mm（16X）、8.9mm（25X）、5.7mm（40X） 照明系统 裂隙宽度：0~14mm连续可调（在14mm时，裂隙呈圆形） 裂隙高度：1~14mm连续可调 光斑直径：Ø14mm、Ø10mm、Ø5mm、Ø3mm、Ø2mm、Ø1mm、Ø0.2mm 裂隙角度：0°~180° 裂隙倾角：5°、10°、15°、20° ★滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴兰片、内置黄色滤片 灯源：6V/20W 卤钨灯泡 灯源照度：≥150KLX 灯源亮度调节方式：亮度连续可调 电源 输入电压：110V~220V 输入频率：50Hz/60Hz 输入功率：90VA 输出电压：照明灯6V, 固视灯15V ★内置宽压电源组件，集电源开关、亮度调节旋钮、多点触控拍照按钮于一体，便于安装和操作；可轻松升级数码款。 | 套 | 1 |
| 备注： 1.采购货物的参数要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。 2.成交供应商须在签订合同后三日内向采购单位提供原厂针对本项目采购货物的授权书，不能提供的将被视为验收不合格。 |  |  |  |  |

二、本项目的最高限价为人民币贰万伍仟元整(¥:25000元），报价等于或大于最高限价的为无效响应报价。

三、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

2.投标人应具有有效营业执照，营业执照中必须具有相应货物的经营范围。

3.本项目不接受联合体投标。

四、报价注意事项

1.供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。合同总价中应包括在服务期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于完成本项目的货物运输、搬运、装卸、安装、调试、培训、检验、验收、税金、质保期内维保服务等采购需求过程中涉及到的一切费用。本项目所有费用一次性包定，不再追加。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

2.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市残疾人联合会

联系人：徐波

联系电话：0513-83219268

采购代理机构：江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司

联系人：徐海燕

联系电话：0513-83248588

3、报价文件构成

（1）有效的企业法人营业执照复印件（加盖公章）；

（2）法定代表人授权委托书原件（如有委托）、投标人身份证复印件（原件备查）（附件一）；

（3）报价表：报价表须按提供的报价样表格式填写（附件二），报价表须为打印，手写无效,如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。所有涉及报价的页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

（4）投标承诺书：报价文件中须有相应的投标承诺书(附件三，加盖公章)

（5）报价货物采购要求响应表：必须按提供的样表格式（附件四）填写，对采购要求进行响应，不允许负偏离，否则视为无效报价文件；所有页面均须加盖报价单位公章，否则视为无效报价文件。

（6）廉政承诺书:报价文件中须有相应的廉政承诺书（附件五，加盖公章）

报价文件正、副本各1份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料且均需加盖单位公章，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件须装订、密封，并在封口处加盖企业公章。密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

4、报价文件递交

报价文件请于2021年 8 月 17 日8:30-9:00密封并加盖单位公章，送至启东市民乐中路718号（启东市残疾人综合服务中心）4楼会议室并登记（只接收直接送达），逾时则不予受理。询价文件的相关费用在投标截止前递交报价文件的同时收取，费用为人民币100元，不论何种原因询价文件的相关费用售后不退。

五、报价保证金：本项目无需提供。

六、商务部分要求：

1.质量要求：成交供应商须提供符合采购需求、从未使用过的全新设备，产品质量符合询价文件要求、行业及国家标准。货物完好，配件齐全。（供货时提供相关证明材料、提供产品合格证）。

2.人员培训要求：货物安装、调试、验收合格后，成交供应商应对采购单位的相关人员进行免费现场培训。

3.质保要求：本项目所有货物提供二年的全免费质保（配件+人工）并负责终身维修（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。

4.售后服务要求：质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，供应商在接到用户单位电话通知后，必须在4小时之内上门服务，并在8小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在3个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

5.交货期、安装地点：合同签订后，在收到采购单位的供货通知的7日历天内按照采购单位的要求，在指定位置安装牢固，确保正常使用，否则按违约处理，扣除履约保证金。

6.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为合同价的10％，履约保证金在供应商完成供货和设备安装调试完毕并经采购单位验收合格后一次性退还(利息均不计)。

7.成交供应商供货时须提供一套完整的机器维修手册或故障代码，便于采购单位对机器进行保养。

8.约定事项：

在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，检测费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，视为验收不合格，中止合同，扣除履约保证金。

七、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在启东市残疾人联合会网站（http://www.jsqdcl.org.cn/）信息公开栏予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后15个日历天内与采购单位签订合同。

2.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

3.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

八、成交原则：

符合采购需求且报价最低者成交。报价最低有相同时，通过抽签方式确定中标单位。

九、付款方式：

货物到场安装完毕且经有关部门验收合格后7个工作日内支付至合同价的95%；余款5%作为质保金，于质保服务期满（从验收合格之日算起）且无质量问题后付清。（不计利息）

十、其他要求

1.投标人必须参加开标会，随时接受评委询问，并予解答。

2.评标委员会不公布落标原因，不退还投标文件。

启东市残疾人联合会

二0二一年八月十一日

附件一：

法定代表人授权委托书

启东市残疾人联合会：

（单位名称）系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：        特授权     代表我公司全权办理针对启东市残疾人联合会裂隙灯显微镜采购项目的报价，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字或盖章）：    性别：   年龄：  职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位（盖章）：

年  月  日

附：被授权人身份证正反面复印件。

附件二：

报 价 表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东市残疾人联合会裂隙灯显微镜采购项目 | 套 | 1 |  |  |
| 合计大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：本表报价须为打印，手写无效。

报价单位：　　　　           　   　（盖章）

联 系 人：

联系电话：

时    间：

附件三：

投 标 承 诺 书

启东市残疾人联合会：

（投标单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市残疾人联合会裂隙灯显微镜采购项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

- 我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标（投标内容及价格以投标文件为准）

2．我方完全理解并同意放弃对询价文件有不明及误解的权利。

3．我方将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：（加盖单位公章）

年  月  日

附件四：

报价货物采购要求响应表

| 项目 | 技术要求 | 报价货物技术性能及参数 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

备注：报价供应商必须在报价货物详细响应情况中逐条填写报价货物的实际情况及技术参数，须与采购要求对应。并在偏离情况中写“正偏离”或者“负偏离”。因本表较长，因此报价供应商须在偏离表每页加盖公章予以确认。

报价单位盖章：

法人代表签字：

年   月  日

附件五：

廉 政 承 诺 书

为了保证政府采购活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加政府采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下行为：

（一）向从事政府采购的工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益的主动行贿行为： 
     1、以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品； 
     2、报销或支付应由其个人负担的费用； 
     3、宴请或邀请去营业性娱乐场所活动； 
     4、其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）和他人串通投标，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量和供应质量的。 
    我公司如实施了上述行为之一，自愿接受政府采购部门根据《政府采购法》和相关法规及其相关廉政准入的规定给予的如下处罚： 
    1、参加政府采购的中标、成交无效； 
    2、对不良行为予以记录并公告； 
    3、半年至三年内禁止参加政府采购活动； 
    4、情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承诺单位（加盖盖章）：

日期:二○二一年  月   日

附件六：合同范本

政府采购合同

项目名称：启东市残疾人联合会裂隙灯显微镜采购项目

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期： 年 月 日

甲方: 启东市残疾人联合会

乙方：

根据《政府采购法》、《合同法》及    年    月    日（项目名称）启东市残疾人联合会裂隙灯显微镜采购项目的评标结果、询价公告及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 合同标的乙方根据甲方需求提供货物，详见下表。

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东市残疾人联合会裂隙灯显微镜采购项目 |  | 套 | 1 |

第二条 合同总价款本合同项下人民币总价款为         元，大写         元。

本合同采用固定总价报价，投标报价应包括但不限于自接受项目委托至货物验收以及售后服务等的全部费用，包括产品的制造、辅助材料、人工、机械、运输、仓储、安装、保险、劳保、各种税费、专利技术及质保期间、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人在进行报价时应充分考虑到各环节成本因素，报价一经报定，不得更改，并作为中标后开展工作的收费标准。即招标物服务周期结束前的所有费用且包含响应招标文件采购要求的所有费用。

本合同价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件下列关于启东市残疾人联合会组织的启东市残疾人联合会裂隙灯显微镜采购项目标的询价公告或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；           （2）投标承诺；                                 （3）廉政承诺书；                               （4）中标通知书；                               （5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方须提供符合采购需求、从未使用过的全新设备，产品质量符合询价文件要求、行业及国家标准。货物完好，配件齐全。（供货时提供相关证明材料、提供产品合格证）。

2、乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、应附质量合格凭证。

3、免费质保期贰年（从验收合格之日算起）。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在    年    月    日之前将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。询价公告有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者询价公告所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合询价公告和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、甲方应当在到货后的7个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，应在规定的时间内完成安装调试。甲方应在货物安装调试完毕后的3个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。询价公告对检验期限另有规定的，从其规定。

6、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方报价文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、调试和/或启动监督；

3、若询价公告中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入价格。

3.2 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.3 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.4 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.5 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.6 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

乙方必须在签订合同前向甲方足额交纳履约保证金，履约保证金金额为合同价的10％，履约保证金在乙方完成供货和设备安装调试完毕并经甲方验收合格后一次性退还(利息均不计)。

第十条 付款方式

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具增值税发票。

3、付款方式：货物到场安装完毕且经有关部门验收合格后7个工作日内支付至合同价的95%；余款5%作为质保金，于质保服务期满（从验收合格之日算起）且无质量问题后付清。（不计利息）

4、乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：质量保证书及随产品附带的所有有关资料、甲方盖章签收后的运货回单和验收合格证明。

5、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

6、支付（结算）方式：由甲方通知乙方提交相关发票（开具等额增值税发票）并至支付（结算）中心办理支付手续，支付（结算）中心在各项手续、票据齐全的情况下完成对外支付。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同价款的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同价款5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加启东市残疾人联合会组织的政府采购活动的处理。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同价款的5%向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足询价公告要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同价款30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，在三年内不得参加启东市残疾人联合会组织的政府采购活动。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向启东市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照询价公告要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 日期： 年 月 日 |  |